## 1.调研项目内容
附件1
调研项目内容
调研项目编号：DFYLSB20250501
包组 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 | 包组最高 限价（万元） | 备注
1 | 视频喉镜（硬镜） | 2 | 台套 | 1.用于气道插管，具有高分辨率显示屏，主机内置多媒体系统。 2.前端部分可任意塑性，利于困难气道插管。 3.视角≥90°。 | 9.6
2 | 电钻 | 3 | 套 | 1.用于全髋关节置换、髋臼磨挫。 2.无极调速、大扭矩。 3.每套至少配置1个钻头、2个电池、1个充电器、1个钥匙。 | 2.7
3 | 蓝钳 | 1 | 套 | 1.运动医学专用。 2.配置清单详见附表。 | 6.6
4 | UBE手术器械工具 | 1 | 批 | 1.用于UBE手术。 2.配置清单见附表。 | 9.7
5 | 可移动防辐射屏风 | 2 | 台 | 1.用于新生儿科床边拍片时的防护。 2.主屏尺寸：宽约1000mm±50mm，高约2000mm±200mm。 3.铅玻璃视窗：铅当量≥4.0mmpb。 4.移动屏风的框架、面板采用不锈钢。 5.脚轮：平面≥4寸、带刹车、加重、静音、载重性好。 | 3.4
6 | 医用空氧混合仪 | 1 | 台 | 1.对输入的医用氧和空气按照设定浓度进行混合并输出，为新生儿提供合适的气道吸氧浓度。 2.最大使用流量(额定工作压力):≥25Lpm。 3.氧气浓度精度≤±3%。 4.氧浓度调整范围不小于30%-100%。 5.具有两路气源压力差报警及故障报警功能。 6.具有稳压装置，一路气源故障时能维持额定工作压力。 | 9.5
| 氧浓度监测仪 | 1 | 台 | 用于新生儿科监测氧气管道及呼吸机等仪器设备的氧浓度。
7 | 半导体激光 | 1 | 台 | 1.可用于软组织手术、牙周种植治疗、牙髓治疗等； 2.具备不同工作模式：至少包含连续模式，脉冲模式。 3.具备不同规格的光纤工作尖，可根据临床需要进行弯折调整； 4.触摸屏。 5.提供可插电和不插电两种供电模式。 6.输出功率、脉冲模式及操作时间可调，以便针对不同病例情况。 | 1.6 | 配套耗材（需按要求进行报价并提交耗材相关资料）： 光纤工作尖（各种规格，可消毒重复使用）
| 印膜材搅拌器 | 1 | 台 | 用于藻酸盐印膜材料的搅拌。

## 包组3附表
包组3 附表.
UBE手术器械配置清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 三角骨刀 |  | 1 | 把
2 | UBE神经拉钩 | 左 | 1 | 把
3 | UBE神经拉钩 | 右 | 1 | 把
4 | UBE神经拉钩 | 无槽 | 1 | 把
5 | UBE神经拉钩 | 细 | 1 | 把
6 | 纤维环切刀 | 尖头 | 1 | 把
7 | 纤维环切刀 | 圆头 | 1 | 把
8 | 蓝钳(髓核剪） |  | 1 | 把
9 | 髓核钳 | 上弯 | 1 | 把
10 | 分体式可旋转椎板咬骨钳 | 上弯 | 1 | 把
11 | 分体式可旋转椎板咬骨钳 | 直头 | 1 | 把
备注：需分项报价。

## 包组4附表
包组4 附表.
蓝钳（运动医学专用）一套配置清单
序号 | 名称 | 工作长度 | 咬口宽度 | 头部宽度 | 数量 | 单位
1 | 篮钳反口 | 130mm | 2.6mm | 4.0mm | 1 | 把
2 | 篮钳反口左 | 130mm | 2.3mm | 5.8mm | 1 | 把
3 | 篮钳反口右 | 130mm | 2.3mm | 5.8mm | 1 | 把
4 | 鸭嘴型直型 | 30mm | 3.5mm | 5.1mm | 1 | 把
5 | 鸭嘴型右弯 | 130mm | 3.5mm | 5.1mm | 1 | 把
6 | 鸭嘴型左弯 | 130mm | 3.5mm | 5.1mm | 1 | 把
7 | 卵圆型直型 | 130mm | 4.3mm | 6.3mm | 1 | 把
8 |  | 130mm | 5.3mm | 7.3mm | 1 | 把
9 | 卵圆型上翘15° | 130mm | 4.3mm | 6.3mm | 1 | 把
10 | 卵圆型上弯 | 130mm | 4.3mm | 6.3mm | 1 | 把
11 | 卵圆型右弯 | 130mm | 4.3mm | 6.3mm | 1 | 把
12 | 卵圆型左弯 | 130mm | 4.3mm | 6.3mm | 1 | 把
备注：1.需分项报价；2.尺寸规格为参考值，可报同种作用的类似规格。